非温控非触摸型酶标仪招标参数

| 参数指标 | 波长参数 |
| --- | --- |
| ★光学系统 12个测量通道，1个参比通道 | 波长范围 340～750nm，标准滤光片 |
| 滤 光 片 4个340nm、450nm、490nm、630nm |  |
|  | 精 确 度 0.0～2.0OD/492nm优于+/-（1.5%+0.010OD） |
| 带 宽 10nm | 线 性 492nm：0.0～2.5OD优于+/-2% |
| 测量范围 340～399nm：0～3.0OD（光密度） | 精 度 0.0～2.5OD/492nm优于+/-（1%+0.005OD） |
| 400～750nm：0～4.0OD |  |
| ★测量时间 单波长6少；双波长8秒；动力学重复时间5秒 | 操作系统 |
| ★准 确 度 0.0～2.0OD/492nm优于+/-（1%+0.010OD） | 软 件 配置中文软件，实现与LIS系统的通讯连接。 |
| 2.0～3.0OD/492nm优于+/-（1.5%+0.010OD） |  |
| 线 性 340～399nm 0.0～2.0OD优于+/-2% |  |
| 400～750nm 0.0～2.0OD优于+/-1% |  |
| 2.0～3.0OD优于+/-1.5% |  |
| ★精 度 0.0～2.0OD/492nm优于+/-（0.5%+0.005OD） |  |
| 2.0～3.0OD/492nm优于+/-（1.0%+0.005OD） |  |
| 分 辨 率 0.001OD |  |
| 接 口 RS232C（遥控）/并行 |  |
| 是否带触摸屏 否 |  |
| 振 荡 4种不同线性震动模式 |  |
| 外部尺寸 28.5cm*34.0cm*14.0cm |  |
| 重 量 6.2kg |  |

备注：标“★”部分是用户为保证血液检测质量重点要求的项目,供应商投报的产品实质上达不到该要求的，将被视为重大偏离。